化學排氣櫃安全標準作業程序(範本)

設備名稱：化學排氣櫃

作業方式：個人作業或協力作業

處理物品：揮發性化學藥品及毒性化學藥品與輻射化學物質

使用器具：

防護器具：實驗衣、護目鏡、口罩及手套

一、工作步驟：

1.作業前：

(1)檢查電源。

(2)確認氣流流向及風速不可低於標準0.5m/s。（貼小紙片協助您隨時觀察）

(3)拉下玻璃門至安全操作高度。

(4)開始進行作業。

2.作業中：

(1)專心操作並配戴防護器具。

(2)操作人員嚴禁嬉戲。

(3)操作人員不可將頭伸入排煙櫃中。

(4)櫃內勿堆置非必要物品，避免影響導流板排煙效率。

(5)操作時，應管制人員進出，並保持門為關閉狀態，以減少氣流擾動。

(6)操作實驗時應動作緩慢以減少氣流擾動。

(7)待機狀態時將拉門拉至最低高度。

3.作業後：

(1)使用完畢後，先關閉電源。

(2)櫃內器具及台面確實清理並歸位。。

(3)存放廢液之臨時廢液桶，應加蓋並定期清除。

(4)定期（至少1 年1 次）進行自我檢查確認風機運轉正常，及管線無破損與連接無誤，自動檢查表依法留存3 年。

二、事故處理：

(1)通知場所負責人或管理人、系(所)辦公室、警衛室、環安中心。

(2)受傷人員送衛保組或醫院治療 。

(3)機具設備報請營繕組或廠商維修。

製作人：

實驗室負責人：

備註：本作業程序僅供參考，各系(所)中心或實驗室請依實際需求修改。